## Sheet1
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求
急诊手术设备一批
1 | 电动手术床 | 1 | 台/套 | 1.手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。 2.全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等； 3.▲底座应设有红色的一键急停装置，用于手术过程中的紧急切断电路。 4.▲手术床液压系统应无渗漏现象，手术台下降距离应不大于 1mm配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成，减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。 5.▲手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重控制方式。床体在正常位置工作承重≥270kg，在升降过程中极限承重≥330kg。床体整机的防水等级≥IPX4，脚踏控制器防水等级≥IPX8。 6.手术床移动轻巧省力，在坚硬的水平地面上，移动手术床的推动力应≤80N。 7.▲手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车，刹车锁止时，水平施加200N的推力应不发生移动。 8.床面高度可调。 9.床面长度≥2050mm ，床面宽度≥510mm。 10.▲床面头倾、脚倾实际检验结果≥28° 11.床面左倾≥22°±5°，床面右倾≥22°±5°。背板上倾≥82°±5°，背板下倾≥43°±5°。 12.腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。 配置 1：手术床床面升降、头倾/脚倾、左倾/右倾、头板上/下倾、背板上/下倾、腿板上/下倾、外侧转动、机械刹车或电子刹车。 2：手持器、侧控面板、夹持器、麻醉屏架、托手架2个。 3：俯卧位凝胶垫1套、大腿支架1套、侧卧位托手架1套、侧卧位支身架1套
2 | LED无影灯 | 1 | 台 | 1.采用医用级LED冷光源，母灯灯珠数量≥36个，子灯灯珠数量≥15个。 2.灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。 3.▲法兰盘水平倾斜角小于0.6°；旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。 4.母灯采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调，便于医生操作观察，具有多种照明模式选择，可选配自动模式。 5.母灯具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换。 6.采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，340度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。 7.母灯具有照度稳定技术，调节光斑大小时，照度会自动补偿，保持中心照度恒定不变。 8.母灯可配置自动对焦功能，开启自动功能后能适应不同创口距离，移动灯盘位置，保持照度不变。 9.无菌手柄设计，采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃，且便于安装拆卸，清洁消毒，同时手柄具有照度调节功能，通过顺时针/逆时针旋转可改变照度大小。 10.▲采用DC调光技术，直接控制灯珠电流大小来实现照度调节，不对光源进行PWM调光，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的水波纹。 11.手术灯移动轻巧便捷，子母灯上下移动作用力不大于40N，水平位移作用力不大于20N。 12.▲母灯可配置智能阴影管理系统，开启后，母灯单遮挡无影率实测值≥95%。 13.▲母灯光斑可调：最小光斑≤180mm，最大光斑≥300mm。子灯光斑230mm±10mm。 14.母灯照明深度实测实≥1400mm，能很好的为深腔手术提供照明。 15.辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.7±10% mW/（m2·lux）。 16.照度可调。
| 麻醉机 |  | 台 | 工作条件 1.1供电电压：100-240 V～ 1.2电源频率：50/60 HZ 1.3输入功率：8A 1.4环境温度范围：＋5℃ ～ ＋ 40 ℃ 1.5相对湿度范围：≤ 80% 1.6大气压力范围：860 hPa ～ 1060 hPa 基本配置 1.7适用范围：成人、儿童 1.8控制方式：气动电控，非涡轮供气，可连接中心供气 1.9机架： 1.9.1具备防腐蚀的金属工作台面、侧拉杆 1.9.2标配三抽屉储物功能 1.9.3具备LED高亮度照明顶灯 1.9.4标配4个辅助电源接口，可用于外接设备供电 1.9.5双侧标配支架轨道，便利外挂设备安装 1.9.6顶端双拐角报警灯 1.9.7标配ACGO出口，具备一键快速切换功能 1.9.8具备快速充氧功能 1.10备用电源：具备断电自动转换功能的备用电源，断电可持续工作120分钟 气源 1.11标配四个气源接口：O2、N2O、AIR（医用级）、O2（备用） 1.12气源压力：280 kPa ～ 600 kPa 呼吸回路 1.13集成化回路 1.14上升式风箱，支持成人、儿童手术使用 1.15回路部件可耐受134℃高温高压消毒
3 |  | 1 | 台 | 1.16内置式流量传感器 蒸发罐 1.17具备通用式横梁的双罐位模块，可适配不同品牌蒸发罐 1.18具备温度、流量和压力补偿、自动海拔补偿功能 1.19蒸发罐具备零位自锁及双罐互锁功能 1.20麻醉气体： 1.20.1HAL（氟烷）：0 - 5% 1.20.2ENF（安氟醚）：0 - 5% 1.20.3ISO（异氟醚）：0 - 5% 1.20.4SEV（七氟醚）：0 - 8% 主机 1.21基本信息： 1.21.1标配12.1英寸触摸屏，集成设置、监测参数、报警功能 1.21.2具备触摸失效应急方案 1.21.3具备开机自检功能 1.21.4具备显示屏背景切换功能，可切换白天/黑夜模式 1.22临床功能： 1.22.1支持成人、儿童两类运行模式，智能限制参数调节范围，防止误设置 1.22.2具备窒息通气双向转换功能，设备可自动监测患者呼吸状态，在辅助通气模式下发生患者窒息将自动切换至控制通气，若患者恢复平稳自主呼吸则自动切换回辅助通气 1.23通气模式： 1.23.1间歇正压通气（IPPV） 1.23.2同步间歇指令通气（SIMV） 1.23.3压力控制通气（PCV） 1.23.4手控通气（MANUAL） 1.23.5叹息通气（SIGH） 1.23.6辅助/控制通气（A/C） 1.24调节参数： 1.24.1快速供氧：25 ~ 75 L/Min
1.24.2潮气量： 1.24.2.1VTL：20 ~ 300 mL 1.24.2.2VTH：250-1500 mL 1.24.3呼吸频率： 1.24.3.1VTH：4 ~ 40 bpm 1.24.3.2VTL：20 - 100 bpm 1.24.3.3SIMV：1 ~ 40 bpm 1.24.4分钟最大通气量： 1.24.4.1VTH：≥18 L/Min 1.24.4.2VTL：≥10 L/Min 1.24.5吸呼比： 1.24.5.1VTH：4:1 ~ 1:8 1.24.5.2VTL：2:1 ~ 1:8 1.24.6呼气末正压：0 ~ 30 cmH2O 1.24.7叹息通气：0，1 - 5（/100） 1.24.8吸气时间：0.2 - 12.0 s 1.24.9压力触发灵敏度：-20 ~ 20 cmH2O 1.24.10流量触发灵敏度：0.5 ~ 30 L/Min 1.24.11窒息通气：5 - 60 s 1.24.12 屏气时间：0 - 6 s（0%～50 %吸气时间） 1.24.13 压力控制：5 ~ 60 cmH2O 1.24.14压力限制：20 ~ 100 cmH2O 1.25监测参数： 1.25.1潮气量：0 ~ 2000 mL 1.25.2呼吸频率：0 ~ 100 bpm 1.25.3分钟通气量：0 ~ 100 L/Min 1.25.4动态肺顺应性：1 ~ 1000 mL/ cmH2O 1.25.5气道压力：0 ~ 100 cmH2O 1.25.6吸入氧浓度：15% ~ 100 % 1.26波形显示：同屏幕可显示3道波形图+3道环形图
1.26.1波形图： 1.26.1.1气道压力—时间波形图 1.26.1.2容量—时间波形图 1.26.1.3流量—时间波形图 1.26.1.4呼末二氧化碳—时间波形图 1.26.2呼吸环： 1.26.2.1压力—容量环 1.26.2.2流速—容量环 1.26.2.3流速—压力环 1.27报警保护 1.27.1交流电源断电报警 1.27.2内部备用电源电压欠压报警 1.27.3无潮气量报警 1.27.4高通气量报警 1.27.4.1VTH：5 ~ 20 L/Min 1.27.4.2VTL：1 ~ 15 L/Min 1.27.5低通气量报警：0 ~ 10 L/Min（且小于高通气量报警设置值） 1.27.6气道高压报警：20 ~ 100 cmH2O 1.27.7气道低压报警：0 ~ 20 cmH2O 1.27.8高氧浓度报警： 19％～100％ 1.27.9低氧浓度报警： 18％～99％ 1.27.10持续压力报警 1.27.11窒息报警：OFF，5 - 60 s 1.27.12缺氧报警 1.27.13报警静音 1.27.14风扇故障报警 1.27.15压力限制 1.27.16最大安全压力≤12.5 kPa 1.27.17 O2驱动压力不足报警 1.27.18 N2O截断保护功能
流量计 1.28独立屏幕，显示三气源流量数据及模拟流量柱 1.29具备机械总流量计 1.30具备比例联动装置，确保O2 浓度≥25%；当O2关闭时，N2O同时自动关闭 1.31氧气：0～10 L/Min 1.32笑气：0～10 L/Min 1.33空气：0～10 L/Min
4 | 高频手术器 | 1 | 台 | 1、工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S-30S。 2、输出功率：标准模式 单极纯切：350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 标准模式 柔和模式 单极电凝：120W（500Ω） 120W（500Ω） 标准模式 宏模式 双极电凝：50W（100Ω） 80W（200Ω） 3、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤4A. 4、▲纯切：小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂等。较大功率设定时（80W-180W），适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。 5、▲混切：切割的同时具有凝血作用，广泛用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。 6、▲高频电刀单、双极350W。 7、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，配有腔镜外科双极电切模式。 8、除了用于普外的标准双极凝模式外，配有腔镜外科单极凝血模式. 9、装有中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。 10、▲双电刀笔控制，能同时进行2台手术。
5 | 转运平车 | 1 | 架 | 1、主要框架结构采用钢管制成，外表静电粉末喷涂，外形美观坚固; 2、▲规格:1930*640/730*540/840mm±10mm 3、护栏为两片式PP升降护栏，坚实美观; 4、▲手摇柄(螺杆配有离合装置)可调整车面高度，高度调节范围500-900mm 5、转运车脚轮为4只6寸带制动器面包轮，静音、稳定可靠，同时配导向轮装置，方便使用者 控制车体行进方向，一人可轻松操作，方便更理想; 6、背部升降由气压弹簧控制，角度可0->75’可调; 7、▲承重:静载荷(均布)≥250kg，安全工作载荷≥135kg; 8、配一张抑菌防水牛津布床垫以及不锈钢输液架一根。 9、配过床板一张。
6 | 简易呼吸器 | 1 | 台 | 1、▲规格型号：PVC型/成人型 2、产品材质：PVC原料。 3、产品结构组成：由面罩、复苏球囊、呼吸阀、进气阀组、储气袋、氧气管、呼 气正压阀组成。 4、产品配置：呼吸球囊、面罩、储气袋、氧气管、手提盒。 5、使用范围：主要用于心肺复苏和一般人工呼吸时使用。
7 | 输液架 | 1 | 架 | ▲材质及要求：主体不锈钢+海绵扶手+五脚底座+万向轮（可刹车），高度可调节
8 | 移动指脉氧仪 | 1 | 台 | （一）设备用途：主要用于测量人体血氧饱和度及脉率 （二）主要性能要求： 1、病人适用范围：成人和儿童 2、▲血氧饱和度（SpO2） 测量范围：70% - 100% 分辨率 ：1% 测量精度：70-100%±2%; ＜70% 无定义 3、▲脉率（PR） 测量范围：30 - 250 次/分 分辨率：1次/分 测量精度：±2bpm 或±2%（取较大者） 4、▲显示 类型： 彩色 TFT 显示内容：血氧饱和度、脉率、波形脉搏柱、血氧波形等 5、报警 内容：血氧饱和度值/脉率值超限、探头脱落、手指脱落、电池电量提示 模式：视觉报警，声觉报警，信息提示 6、数据管理 传输方式：USB ID 设置：1 - 127 数据记录：72 小时 7、尺寸及重量 重量：140±10g（不包含电池） 8、供电 类型： 5 号 AA 电池 电池工作时间：最多连续工作 10 小时 电源适配器： 输入电压 AC100V-240V 输入频率 47Hz-63Hz 输入电流： 100V 的状态下，最大 0.7A；240V 的状态下，最大 0.4A 输出电压 DC5V±5%
输出电流 最大 2A 9、环境要求 工作环境要求： 环境温度 0℃～40℃ 相对湿度 ≤80%(无冷凝) 大气压强 86kPa～106kPa 存储环境要求： 环境温度 -20℃～55℃； 相对湿度 ≤93%(无冷凝) 大气压强 50kPa～106kPa
9 | 控制面板 | 1 | 块 | 1、输入电压：AC220V 2、嵌入式，屏幕尺寸：长（cm）≤75 宽（cm）≤50 3、▲可控制时间、空调、麻醉计时、手术计时、照明、无影灯，可拨打电话
10 | 嵌入式观片灯 | 1 | 台 | ▲1.能同时观看至少两张14"x17"的X光胶片 ▲2.屏幕尺寸：长（mm）≥85 宽（mm）≥42 3.观片灯照度≥800lx（实测2399 lx），即cd／m2（1lx= cd／m2） 4.工作电压：220V±22 V /50Hz±1 Hz 5.箱体两侧具有散热孔，防止箱内温度过高，延长产品使用寿命。 ▲6.可直接嵌入墙内，方便使用人员。
11 | 嵌入式保暖柜 | 1 | 台 | 1.输入电压：AC220V 2.制冷功率：85W 3.加热功率：170W ▲4.恒定温度：4-40℃(任意设定) ▲5.外形尺寸：≤540x545x833mm ▲6.容 积：≥138L 7.功能 7.1内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～40度之间任意调控且恒定。 7.2采用风冷式结构设计，匹配风循环系统及制冷、加热系统，保持箱内温度均匀稳定。 7.3箱体内部有精密温度传感器。 7.4多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙。 7.5低功耗，宽电压带。 7.6双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。 7.7复合加热技术，加热速度快，升温均衡。 7.8箱体外胆采用钢板喷塑。
12 | 除颤仪 | 1 | 台 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）、体内除颤功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2.▲同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。 5.▲采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择档位手动除颤能量。 6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 7.▲病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 8.▲监护功能：12导ECG、SpO2、NIBP、双IBP。具有≥26种心律失常分析。 9.▲标配1块以上电池，可支持360J除颤≥200次。电池体上带有LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11.▲彩色TFT显示屏, 分辨率≥800×600，可显示多通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪配置记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
13 | 麻醉车 | 1 | 架 | 1、▲规格: ≤610*410*960mm 2、车体由ABS与冷钢喷塑材料组成，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀； 3、 ▲配一个氧气瓶架、一个不锈钢盆支架，一个污物桶、一个扶手； 4、箱体冷钢材质；台面、抽屉、抽屉拉手、防撞脚、扶手、垃圾桶，为ABS工程塑料材质； 5、正面:台面、抽屉可锁结构；第一层、第二层高78mm*内空尺寸：508*358*67mm第三第四层双排双抽，无隔片，尺寸：290*100mm*内部使用尺寸：213*312*85mm；第五层抽屉高118mm* 内空尺寸：508*358*108mm 第六层高238mm*内空尺寸：508*358*223mm ; 6、底部：车体四周安装有防撞装置；4寸豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能，移动轻便灵活；
14 | 升降器械台 | 1 | 台 | 1、▲规格：≥600*460*800-1100mm； 2、整车采用全优质304不锈钢材质，不锈钢定制托盘主体钢管≥φ25mm，板材厚度为≥1.0mm；外型美观、平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 3、▲托盘内径尺寸：≥535*340*50mm； 4、▲底部：配置豪华万向轻声脚轮，带刹车功能，移动轻便灵活。