## Sheet1 (3)
附件1
医疗设备一批技术参数要求表
分包 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（元） | 最高金额（元） | 分包最高限价（元）
1分包 | 1 | 心电图机 | 1 | 台 | 1.数字式心电图机，支持12导心电图采集。 2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置;主机全触控操作，无物理硬按键。 3.具备LAN、USB等传输接口。 4.支持智能操作系统，可远程更新升级。 5.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。 6.锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作。 7.存储量:支持最高100000份心电数据存储。 8.具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号。 9.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 10.同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。 11.心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。 12.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 13.记录测值包括:心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 14.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。 15.梯形图生成技术。 16.具有向量分析技术。 17.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。 18.设备满足与医院现有心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通，提供心电厂家无缝对接证明函。 | 45000 | 45000 | 609500
| 2 | 除颤仪 | 1 | 台 | 1.有双相波除颤技术，开机≤2s，具备自动阻抗补偿功能，充电至200J＜5s，支持360J双向波能量。 2.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 3.电极板支持能量选择，充电和放点三步操作满足单人除颤技术。 4.体外除颤电极板同时支持成人和小儿、一体化设计，支持快速切换。 5.标配1块外置大容量锂电池，可支持200J除颤≥300次。 | 79000 | 79000
| 3 | 呼吸机 （三合一） | 2 | 台 | 1.具备有创、无创通气以及高流量氧疗功能为一体，电动电控涡轮呼吸机，支持院内转运。 2.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 3.不小于120分钟内置后备可充电电池(1块电池)，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 4.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。 5.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 6.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 7.支持升级选配旁流C02监测。 8.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能动。 9.多视角的报警灯设计在正反面都能迅速看到。 | 201000 | 402000
| 4 | 全胸震荡排痰机 | 2 | 台 | 1.振动频率:≤131Hz，控制精度±15%，调节步长11Hz，长按可以连续调节。 2.振动压力:0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调。 3.振动压力控制精度:输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa。 4.定时时间:1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节。 5.患者紧急停止保护:通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护。 6.背心设计:背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选。 7.背心内衬:具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染。 | 34500 | 69000
| 5 | 床单位消毒机 | 1 | 台 | 1.臭氧发生器有超温监测、报警、停机保护功能，有臭氧解析装置。 2.可手动独立操作，也可一键全自动运行。 3.具有自动抽真空功能。 | 14500 | 14500