## Sheet1
附件2
医疗设备一批技术参数要求表
分包 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（元） | 最高金额（元） | 分包最高限价（元）
2分包 | 6 | 双摇床 | 62 | 张 | 1.手动双摇床手摇安全限位摇杆2支，内藏式摇把。 2.配有ABS床头柜，床头尾板可拆，床体配有六支合金护栏，ABS可伸缩餐桌板，床体对角带有输液架插孔。 3.配备输液架，四个挂钩，两侧各配两个。 4.带刹车万向静音脚轮；床底配有杂物架。 5.整床有防霉防锈功能；床垫通气性强、舒适耐用、液体不渗透且易擦拭。 | 1950 | 120900 | 154900
| 7 | 呼叫系统（含62个床头呼叫器、卫生间紧急呼叫器28个） | 1 | 套 | 1.配有智能护理通讯主机一套，走廊双面显示屏4个、电话机一个、床头分机62个并有呼叫手柄，卫生间紧急分机28个。 2.系统能灵活设置所有床位护理级别颜色，支持三色标识灯指示。 3.支持呼叫对讲，呼叫显示，呼叫未处理提醒与清除。 4.支持双向呼叫，双工通话，分机无中断呼叫；故障自检。 | 14000 | 14000
| 8 | 抢救车 | 1 | 台 | 1.铝·钢·ABS工程塑料结构组成，四柱承重。 2.ABS 注塑工艺成型凹陷设计台面，台面上配透明软玻璃。 3.左侧有隐藏式书写工作台，配两只 ABS 污物桶方便分类存放垃圾。 4.升降输液架，背面有除颤板、电源插板、氧气瓶基座，左右两侧配网篮，配专业锐器盒，中控锁。 5.配置有五层抽屉，二小抽：二中抽，中三抽均有分隔片数片，可自由分隔，抽屉为ABS材料可取出。 6. 轨道采用自吸式轨道。 7.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 | 2000 | 2000
| 9 | 豪华平车 | 1 | 台 | 1.床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗，透气防水床垫一条。 2.车两侧配二片提升式小护栏，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状。 3.有中控刹车系统，中间使用导向轮装置使车体行驶稳定、可靠、轻巧。 4.背部用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，具有导向、体位倾斜、升降之功能，床架下配有安放氧气瓶装置及收纳筐一个。 5.独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全。 6.配4L氧气瓶1个，氧压力表1个。 | 5500 | 5500
| 10 | 病历车 | 1 | 台 | 1.两排共 60 格，带数字标签，两侧挡板可锁闭，防止病历丢失。 2.顶部配有两个抽屉。 3.底部装有4只高性能静音脚轮，其中两只带刹车。 4.两侧带推手，方便移动。 | 1200 | 1200
| 11 | 治疗车（大） | 2 | 台 | 1.规格:750*52*90mm1左右，两层车，主要由ABS塑料结构组成。 2.经典扶手造型，推拉舒适； 3.每层配置加高护栏，确保物品不掉落。 4.单层大抽屉，抽内有分隔片，可自由分隔。 5.车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 6.免掀盖双色垃圾桶挂于一侧。 7.配置加高护栏，车体底部四只豪华万向插入式静声轮，其中两只带刹车功能。 | 1250 | 2500
| 12 | 治疗车（中） | 2 | 台 | 1.规格:64*45*90mm1左右，两层车，主要由ABS工程塑料结构组成。 2.单层大抽屉，抽内分隔片，可自由分隔。 3.车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 4.免掀盖双色垃圾桶挂于一侧。 5.配置加高护栏，车体底部四只直豪华万向插入式静声轮，其两只带刹功能。 | 1200 | 2400
| 13 | 治疗车（小） | 4 | 台 | 1.规格:54*37*98mm1左右，三层车，主要由ABS工程塑料结构组成。 2.每层配置加高护栏，确保物品掉落。 3.单层大抽屉，抽内分隔片，可自由分隔。 4.车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 5.免掀盖双色垃圾桶挂于一侧。 6.车体底部四只直豪华万向插入式静声轮，其两只带刹功能。 | 1000 | 4000
| 14 | 气垫床 | 3 | 张 | 1.床垫由优质无毒性的医用PVC加尼龙布制成，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者肌肤的干爽舒适，防霉、防滑、阻燃，有弹性，能适应躺、坐姿所产生的表面张力，有经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。 2.连接管条不易损坏、破损、打折。 3.拉带不易断裂、开线冲气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、能够达到低噪音、连续运行、性能稳定的使用要求。 4.22管气腔管道组成平稳舒适的床垫，冬天不变硬。 | 800 | 2400