## Sheet1
附件2
医疗设备一批技术参数要求表
分包 |  | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（万元） | 最高金额（万元） | 分包最高限价（万元）
4分包 | 小分包1 | 1 | 二代基因测序仪 | 1 | 台 | 1.应用范围：该产品可开展微生物测序、肿瘤靶向测序、小型全基因组测序、低深度全基因组测序及个体识别等多种应用。 2.信号放大原理：采用滚环扩增（RCA）的线性扩增方式扩增文库拷贝数，每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少因指数扩增（如桥式PCR，乳液PCR）造成的扩增偏向性（amplification bias）与扩增错误积累。 3.防污染设计：所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均在测序芯片加载文库操作之前；测序芯片加载文库后，不进行任何扩增操作，有效减少文库之间的交叉污染。 4.读长支持：支持单端测序（SE）和双端测序（PE），支持读长单端不低于100个碱基，双端不低于2×300个碱基。 5.信号采集模式:双芯片模块设计，支持单芯片测序、双芯片同时测序、双芯片滚动测序、混合读长的双芯片混动测序等多种模式。 6.数据准确性：测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，读长≤100bp时，测序Q30值≥90%，Q40＞85%。100<读长≤150bp时，测序Q30值≥85%，Q40＞85%。150<读长≤300bp，测序Q30值≥85%。 7.采集通量：每轮运行可产生≥48G碱基数据（单芯片），≥96G碱基数据（双芯片）。 8.运行时间：SE100模式下，单次运行时间≤5小时，PE150模式下，单次运行时间≤12小时，PE300模式下，单次运行时间≤30小时，包括：样本加载、测序、碱基识别和数据处理时间。 9.测序仪主机具有NMPA认证（属于国械注准）。 10.配备8通道自动化移液系统，自动化机械臂，自动PCR仪，自动纯化模块，温控模块，内置紫外消毒模块等功能模块，内置过滤系统和紫外消毒灯。 11.仪器内部应配备紫外消毒装置，消杀剂量高于100 000μW.s/cm2，可杀灭细菌芽胞、病毒和细菌繁殖体；满足《WS/T 367-2012医疗机构消毒技术规范》。 12.移液器移液体积范围 1ul-200ul，移液步进为0.1ul；加样精度：CV≤5%（1μl时），准确度：<±10%； CV≤1%（200μl时），准确度：<±1%。 13.配置清单 基因测序仪 1套 基因测序文库制备仪 1套 分析工作站 1台 | 200 | 200 | 428.8
| 小分包2 | 1 | 运动心肺功能测试系统 | 1 | 套 | 一、运动心肺功能测试仪参数： 1.运动肺功能测试时，气体采集方式具有面罩式及咬口式两种方式。 *2.呼吸流速、氧及二氧化碳浓度有自动和手动两种定标模式，且自动定标时间小于2分钟 3.标准 Wasserman9 宫图的试验结果的图表显示；图形显示内容可自行编辑 4.配置的可移动式工作台，工作台面为电动升降台面 *5.流速传感器为UltraF型超声气体流速传感器。 6.流速传感器测量范围：0~16L/s 7.气道阻力≤0.1cm H2O/L/S 8.分辨率≤1ml； 9.死腔容积≤10ml； 10.氧分析采用电化学传感器 11.氧传感器测量范围：0～100 vol % 12.氧传感器分辨率：0.01 vol % 13.氧传感器测量精度：0.05 vol %； 14.二氧化碳分析器为红外式传感器， *15.测试参数包括：静态肺功能测试参数：吸气肺活量、呼气肺活量、潮气量、I补吸气量等。运动肺功能参数：摄氧量、最大摄氧量、二氧化碳输出量、目标心率，呼吸交换率、呼吸储备、无氧阈、氧脉博、心排出量、呼气末端氧分压、脂肪消耗量、最大脂肪氧化强度、碳水化合物消耗量、HR心率、最大脂肪氧化强度速度、最大脂肪氧化强度总能量消耗、最大脂肪氧化强度脂肪消耗量、最大脂肪氧化强度糖消耗量， *16.心肺运动测试结束后，系统能够自动给出非数值性综合性诊断报告及运动处方功能。 二、运动心电图机 1.产品主机可在室温5—40℃和相对湿度25%~85%的环境下正常工作。 2.ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集 *3.导联选择：手动/自动可选，需支持Cabrera 导联体系 4.输入阻抗：≥20MΩ | 68 | 68.8
5.频率响应：0.05Hz~150Hz (+0.4 dB ~ -3.0 dB) 6.定标电压：1mV±2% 7.耐极化电压：±500mV 8.噪声电平：≤15μVp-p 9.时间常数：≥3.2s 10.A/D转换： 18bits 11.采样率：10kHz 12.增益：2.5，5，10，20，10/5，AGC（mm/mV） 13.采集显示功能：可采集人体心电波形，并在屏幕上显示出来； 14.心电算法通过欧洲CSE、美国AHA、MIT数据库测试； 三、运动血压监护仪 *1.具有示波法（非运动）OSC模式和（运动）DKA模式。 2.中文显示及操作界面，多语言选择显示。 3.系统数据可下载到U盘并支持Excel数据格式。 4.病人数据可自动连续存储，便于回顾研究，300组血压数据存储。 5.可以按编程自动采集血压数值或人工触发测量。 6.无需人工干预，使医生有更多的时间观察病人的状态改变。 7.环境温度：10°C- 40°C。 8.相对湿度：15%- 90%。 9.网电源：AC 100 V- 240V, 50/ 60Hz。 10.测量范围：收缩压为40—270mmHg、舒张压力为 20-160mmHg: 11.测量精度应为:+/-3mmHg 四、脉搏血氧仪 1.产品功耗低，所配电池可持续使用大于等于20小时。 *2.电池电压过低时OLED显示屏会出现低电压提醒指示标志
3.工作电压：D.C. 3.4V～D.C.4.3V 4.工作电流：小于50mA 5.血氧饱和度测量范围：35～100％ 6.测量分辨率：1% 五、康复踏车 1.运动负荷为步进式设计，最大功率≥999瓦，适合于非活动受限患者。 2.康复踏车控制器配备清晰彩色显示屏。 3.控制器显示屏180°旋转， 4.控制器正面和背面同时显示运动转速信息， *5.座椅垂直升降为电动调节 6.康复踏车手柄可360°旋转 7.最大负载不低于200Kg 8.功率范围0–999w，1w递增 9.电气隔离式的 RS-232 接口，与控制端连接。 10.控制器显示信息等：功率，转速，时间等。 11.运动负荷控制为功率恒定模式 六、设备配置清单 1.心肺运动功能测试仪 数量1套。 2.12导联心电工作站，数量1套。 3.运动血压、血氧监护仪，数量各1套。 4.PC套件（含两个显示器和一个主机及心肺数据分析软件），数量1套。 5.功率车，数量1台。 6.打印机，数量1台。
| 小分包3 | 1 | 手术器械 | 1 | 批 | 详见附件2 |  | 160