国义招标股份有限公司广西壮族自治区胸科医院医疗设备采购等一批（GXZC2025-G1-000385-GYZB）公开招标文件预公示

各有关供应商：

国义招标股份有限公司受采购人（广西壮族自治区胸科医院）委托，拟对广西壮族自治区胸科医院医疗设备采购等一批（GXZC2025-G1-000385-GYZB）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2025年3月17日18：00时前以书面形式(意见函须加盖公章)向国义招标股份有限公司反映，以便国义招标股份有限公司完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件国义招标股份有限公司不予受理。

联系地址：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋8楼8-6号房

联系人：黄庆秋

联系电话：0771-5550630；传真：0771-5550630

附：广西壮族自治区胸科医院医疗设备采购等一批（GXZC2025-G1-000385-GYZB）公开招标文件预公示内容

国义招标股份有限公司

2025年3月14日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	35

第一节 投标人须知前附表	35

第二节 投标人须知正文	43

一、总  则	43

二、招标文件	45

三、投标文件的编制	46

四、开    标	49

五、资格审查	50

六、评   标	51

七、中标和合同	52

九、其他事项	58

第四章  评标方法及评分标准	59

第一节 评标方法	59

第二节 评标程序	59

第三节 评分标准	62

第四节 中标候选人推荐原则	66

第五节 评标报告	66

第五章 拟签订的合同文本	67

第六章 投标文件格式	73

第一节 投标文件外层包装封面格式	74

第二节 资格证明文件格式	75

第三节 商务文件格式	83

第四节 技术文件格式	95

第五节 报价文件格式	103

第七章 质疑、投诉证明材料格式	112

第一节 质疑函（格式）	113

第二节 投诉书（格式）	116

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区胸科医院医疗设备采购等一批招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年  月   日9：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-000385-GYZB

项目名称：广西壮族自治区胸科医院医疗设备采购等一批

预算总金额（元）：3785490.00

采购需求：

标项一

标项名称：电动手术床等设备采购（A分标）

数量:3

预算金额（元）:210750.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有，元）：210750.00

合同履约期限：详见招标文件。

本标项是否接受联合体投标：是，R否。

标项二

标项名称：清洗消毒机等设备采购（B分标）

数量:9

预算金额（元）:723440.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有，元）：723440.00

合同履约期限：详见招标文件。

本标项是否接受联合体投标：是，R否。

标项三

标项名称：激光治疗系统采购（重）（C分标）

数量:1

预算金额（元）:1640000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有，元）：1640000.00

合同履约期限：详见招标文件。

本标项是否接受联合体投标：是，R否。

标项四

标项名称：硬性电子膀胱肾盂镜等一批手术器械采购（重）（D分标）

数量:1

预算金额（元）:551800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有，元）：551800.00

合同履约期限：详见招标文件。

本标项是否接受联合体投标：是，R否。

标项五

标项名称：全功能诊断型听力计设备采购（重）（E分标）

数量:1

预算金额（元）:56900.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有，元）：56900.00

合同履约期限：详见招标文件。

本标项是否接受联合体投标：是，R否。

标项六

标项名称：电击转化仪及低温高速离心机设备采购（重）（F分标）

数量:3

预算金额（元）:602600.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本招标文件第二章采购需求。

最高限价（如有，元）：602600.00

合同履约期限：详见招标文件。

本标项是否接受联合体投标：是，R否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

£专门面向中小企业采购的项目

R非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：

3.1、如所投货物为第二类或第三类医疗器械，投标人必须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营企业许可证》（如投标人为代理经销商），或具备《医疗器械生产企业许可证》（如投标人为制造商），须在投标文件中提供扫描件。

3.2、如所投货物为医疗器械，投标人必须在投标文件中提供所投货物的医疗器械注册证或备案证扫描件。

三、获取招标文件

时间：2025年  月  日至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，拟参与本项目的潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云”平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年  月  日9时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。电子投标具体操作流程参考广西政府采购云平台提供的《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,供应商如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云”平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（5）供应商可以在投标截止时间前向本项目的采购代理机构提供电子备份投标文件。电子备份投标文件将在通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密投标文件无法按时解密且无法通过广西政府采购云“异常处理”端口处理时使用（在此情况下，视为供应商撤回通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密投标文件，并以电子备份投标文件内容为准）。供应商可提供以U盘存储的投标文件的电子备份文件，电子备份文件应当在投标截止时间前30分钟内按要求密封（必须密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章）并送达广西壮族自治区公共资源交易中心（广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按要求密封将被拒收。本项目投标文件的电子备份文件的送达方式不接受邮寄，未能在规定时间内送达的后果由供应商自行承担。

3.开标时间：2025年  月  日09:30

4.开标地点：“广西政府采购云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。

6.关于申请人资格要求的其它说明

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区胸科医院

地址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区羊角山路8号

项目联系人：蒋海波

项目联系方式：0772-3130415

2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋8楼8-6号房

项目联系人：黄庆秋

项目联系方式：0771-5550630

国义招标股份有限公司

2025年  月  日

### 附件信息：

无

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）参考《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

（4）采购标的需实现的功能或者目标：满足采购单位使用需求，满足行业主管部门的相关要求。

（5）标准规范：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（6）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等：详见本章“货物需求一览表”。

（7）项目要求及技术需求中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（8）本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写在投标文件中。

（9）凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

2.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4、对于“货物需求一览表”的“采购清单及货物参数”中带“▲”的条款，投标人需提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或第三方检测报告复印件作为技术证明文件（如厂家的产品使用说明书等为英文版，请同时提供中文版），但“货物需求一览表”中参数条款对证明材料已单独列明了专项要求的按其规定提供，否则将被视为负偏离。

其他说明：

1.进口产品说明

□本表的第  项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

R本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2.核心产品

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.其他：

3.1、为了防止虚假应标，项目中标结果公示期间，若有异议，招标方有权要求拟中标投标方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。

3.2、投标人所提供的货物、资料等均必须符合国家相关行业强制性标准。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | A分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业类） |  |  |  |
| 核心产品：为序号第 1 项产品 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 数量及单位 | 货物参数 | 分项预算合计（元） |
|  | 1 | 电动手术床 | 1套 | 一、基本参数要求： 1.手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成。 2.全电动液压手术床，以下体位应采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折。 3.底座应设有红色的一键急停装置。 ▲4.手术床液压系统应无渗漏现象，手术台下降距离应不大于1mm，应配有减压记忆床垫，材质应由抗静电材料制成。 ▲5.手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重控制方式。床体在正常位置工作承重≥270kg，在升降过程中极限承重≥330kg。床体整机的防水等级≥IPX4，脚踏控制器防水等级≥IPX8。 6.手术床移动轻巧省力，在坚硬的水平地面上，移动手术床的推动力应≤80N。 ▲7.手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车，刹车锁止时，水平施加200N的推力应不发生移动。 8.床面高度应支持可调。 9.床面长度≥2030mm ，床面宽度≤510mm。 ▲10.床面头倾、脚倾实际检验结果≥28°。 11.床面左倾≥22°±5°，床面右倾≥22°±5°。背板上倾≥82°±5°，背板下倾≥43°±5°。 12.腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。 二、配件清单如下： 1.手术床床面升降、头倾/脚倾、左倾/右倾、头板上/下倾、背板上/下倾、腿板上/下倾、外侧转动、机械刹车或电子刹车。 2.手持器、侧控面板、夹持器、麻醉屏架、托手架≥2个。 3.俯卧位凝胶垫≥1套、大腿支架≥1套、侧卧位托手架≥1套、侧卧位支身架≥1套。 | 112500.00 |
|  | 2 | 高频手术器 | 1台 | 1.工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S-30S。 2.输出功率：≤300W；单极电凝：400-500Ω；双极电凝：50-200Ω；电切模式纯切、混切1、混切2、混切3；电凝模式包括柔和凝、强制凝、喷射凝双极凝。 ▲3.至少支持可使用脚踏进行单极、双极模式自动切换。 4.电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤4A。 ▲5.纯切：小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂。较大功率设定时（80W-180W），适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。 ▲6.混切：切割的同时应具有凝血作用，用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科手术。 7.应装有中性极板，应支持中性极板连续性检测连接状态，如遇故障，仪器将发出声光提示。 8.除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，应配有腔镜外科双极电切模式。 9.除了用于普外的标准双极凝模式外，应配有腔镜外科单极凝血模式. 10.双电刀笔控制，能同时支持进行2台手术。 ▲11.控制方式：可触摸屏设计 ▲12.具备断电记忆功能，再次开机时可复现上次手术所用模式和功率设定值。 ▲13.具备开机自检功能及故障识别功能,故障预警时，界面有图文提示。（提供制造厂商彩页、制造厂商使用说明书、质检报告、第三方检测报告的任何一项资料作为佐证） | 39250.00 |
|  | 3 | 除颤仪 | 1台 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）、体内除颤功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；应配备升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。应配备专用体内除颤附件包。 ▲2.同步除颤和手动除颤中，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 ▲4.除颤充电迅速，充电至200J≤5s，充电至360J≤8s。 5.应采用旋钮式开关设计，可支持调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择档位手动除颤能量。 6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 7.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 8.监护功能：12导ECG、SpO2、NIBP、双IBP。具有≥26种心律失常分析。 ▲9.应配备1块以上电池，可支持360J除颤≥200次。电池体上带有LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11.应采用彩色TFT显示屏, 分辨率≥800×600，可显示多通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪配置记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 | 59000.00 |
| ▲ 商务条款 |  | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 - 二、提交货物期限或者货物时间：自签订合同之日起60日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 三、提交货物地点：广西壮族自治区胸科医院（采购人指定地点） 四、验收标准、规范： 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 五、售后服务要求： 1、质量保证期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 2、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。 5、其他： 5.1所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，负责安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内负责维修、负责更换零部件。 5.2调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 5.3提供2人负责到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。 5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。 5.5以上款项中，如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 5.6知识产权：1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。 5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 六、投标报价要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括货款、验收费、运输、装卸、保管、培训、技术支持、售后服务费、保险费及各项税金等完成本项过程所需的全部费用。 2、投标报价包含团队外出学习培训一次及专家带教至少二次。 七、付款方式： 1、付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在15个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2、发票：如未按国家要求开具增值税专用发票，一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。 |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | B分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业类） |  |  |  |
| 核心产品：为序号第 1 项产品 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 数量及单位 | 货物参数 | 分项预算合计（元） |
|  | 1 | 清洗消毒机 | 1台 | 1.1.1 容积≥470L 1.1.2 应采用材质≥1mm厚316L不锈钢镜面板，镜面舱体，模具拉伸成型。清洗架：316L不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板。 1.1.3 对接口清洗架注水口应位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。 1.1.4 清洗舱保温 ≥10mm橡塑海绵。 1.2 密封门 1.2.1 开门方式应支持自动下开门。 1.2.2 通道类型应支持双门通道型、双门可实现互锁。 1.2.3 门玻璃应采用双层中空≥20mm，厚镀膜防爆钢化玻璃门，隔音隔热 1.2.4 门障碍应支持关门遇障碍可自动返回；具有故障自动检测、故障声音报警功能。 1.2.5 压紧方式 门采用主动压紧方式（电缸压紧），密封可靠。 1.3 管路系统 1.3.1 管路设计应采用不锈钢管路，快速预热水箱设计。 1.3.2 干燥系统 风机，高风压，大风机供风，独立空气预热系统。 1.3.3 核心配件 循环泵、蠕动泵、排水阀、压力检测开关。 1.3.4 计量泵应配备2个（加清洗液泵 一个；加上油液泵 1个）。 1.3.5 循环泵应采用不锈钢泵体，流量最大≥1000L/分钟。 1.3.6 阀门，口径可达1寸半、性能可靠。 1.3.7 空气过滤器 过滤精度≤0.5 um，过滤等级可达到H13级（99.99%）。 1.4 控制系统 ▲1.4.1 控制方式应支持PLC全自动控制；非安卓民用操作系统，抗干扰能力强，稳定性高。 ▲1.4.2 界面显示 ≥5.5英寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；所有操作均在屏上，支持非触摸式按键显示屏。 1.4.3 流程控制应支持预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 1.4.4 温度指示器 A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 1.4.5 记录方式 可支持自动打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值；可连接追溯系统。 1.4.6 安全保护： 1.4.6.1超温自动保护装置：超过设定温度，系统支持自动切断加热电源； 1.4.6.2防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统支持自动切断加热电源； 1.4.6.3风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统支持自动切断加热电源。 1.4.6.4门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会支持停止关门，并且向相反方向运行。 1.4.6.5电机过流保护装置：设备电机过载时，支持过流保护开关动作，电机停止工作。 ▲1.5 程序系统 程序名称 ≥8套预置程序，≥20套自定义程序，支持用户可根据需要进行程序编辑。 1.6 整体参数 1.6.1 运行时间 ≤41～46分钟(标准器械程序) 1.6.2 最大装载量 ≥9个标准器械托盘480mm×250mm×50mm ▲1.6.3 外形尺寸≤ 915mm×1115mm×1875mm（深宽高） 1.6.4 舱体尺寸 ≥690mm×690mm×1110mm 1.6.11 节能 水耗量≤26L/步 1.6.15 使用寿命 ≥9年（14000次清洗循环） 2. 配置清单 2.1 主机 1台； 2.2 4层固定式器械清洗架 1个； 2.3 搬运车 2个，DIN标准器械托盘8个； 2.4 碗盘清洗架一个； 2.5 医用器械保湿箱1台。 医用器械保湿箱技术要求： ①用于术后器械的保湿预处理和缓存环境，防止器械干燥和避免锈蚀影响。 ▲②采用雾化喷嘴对器械保湿，关门后自动进行保湿，无需额外操作，单次保湿喷雾时间0-20S可调。 ▲③设备无需外接电源，单次充电可使用超过200次、无需外接水源即可使用，设备底部采用脚轮结构，前侧脚轮带刹车。 ④倾斜式可视窗结构，便于观察器械保湿状态。 | 302940.00 |
|  | 2 | 内镜清洗消毒机（全自动软式内镜清洗消毒器） | 2台 | 1.1.1消毒剂储存箱容量 ≥11L 1.1.2适酶储存箱容量 ≥1L 1.1.3酒精储存箱容量 ≥1L 1.1.4测漏压力传感器 采用专业压力传感器 1.1.5电磁阀 采用专业电磁阀 1.16 超滤水过滤器 外置≤0.01um不锈钢超滤过滤器，用于设备用水的粗过滤； 1.1.7除菌水过滤器 内置绝对精度不低于0.22μm水过滤器，用于除菌； 1.1.8清洗液、酒精计量装置 采用蠕动计量泵，计量精度≤5%； 1.2 技术性能 1.2.1每次处理镜子数量 双槽，1-2条/槽 1.2.2完整程序清洗消毒时间 戊二醛:20-23分钟 邻苯二甲醛:15-18分钟 过氧乙酸:15-18分钟 1.2.3测漏功能 应采用具有全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警； 1.2.4消耗水量 消毒程序耗水量≥24L，标准及加强程序耗水量≤50L； ▲1.2.5自身消毒功能 具备彻底的自身消毒功能，可将包含0.2μm除菌水过滤器在内的所有进水管路、消毒循环管路进行彻底的自身消毒；投标文件中提供第三方检验报告或制造厂商发行的产品彩页证明：设备自身消毒功能可灭杀管路中的所有大肠杆菌、铜绿假单胞菌，证明最终漂洗水的微生物计数小于1CFU/100mL。 ▲1.2.6应至少具备两种自身消毒模式 自身消毒模式设置有“本机消毒液”、“其它消毒液”两种模式；选择“本机消毒液”模式，可利用临期过期消毒液进行设备自消毒，降低耗材使用成本；投标文件中提供第三方检验报告或制造厂商发行的产品彩页证明：选择“其它消毒液”模式，可使用含氯消毒剂消毒液进行设备自消毒，避免耐药菌的产生。 1.2.7加强消毒功能 延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果； 1.2.8软镜内管腔增加泵 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔； 1.2.9内管腔增压泵压力监测 内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量；内镜堵塞及增加泵故障时，设备及时报警提示； 1.2.10空气干燥功能 可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔； 1.2.11应具备酒精干燥功能 ； ▲1.2.12内镜内腔清洗接头 可提供采购单位已有相关设备的清洗接头，至少应包括：性能参照与奥林巴斯、宾得、珠海视新三大品牌相适应的内镜内腔清洗接头； 1.2.13全浸泡 可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡，避免存在清洗死角导致消毒不合格； 1.2.14消毒剂加热 可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统； 1.2.15消毒剂自动取样功能 通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害； 1.2.16消毒剂添加排放 设备自动对消毒液进行添加和排放； 1.2.17多步漂洗，更好的漂洗效果 清洗后进行多步漂洗，彻底去除清洗液残留，避免残留的清洗液与消毒液发生反应；提供第三方检测报告或制造厂商发行的产品彩页证明，检测丙二醇残留量不超过10mg/L；检测荧光增白剂、甲醛、甲醇、砷、重金属的限量符合GB 9985-2000中的要求。 1.2.18彻底消毒，无消毒死角 可实现内镜内外表面、洗消槽及密封门全方位、彻底的清洗和消毒，投标文件中提供支持按照GB/T 35267-2017的要求进行清洗效果的检测报告或制造厂商发行的产品彩页证明；投标文件中提供支持按照GB/T38497-2020的要求对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3以及对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥5的检测报告或制造厂商发行的产品彩页做证明。 1.2.19终末漂洗用水 消毒后漂洗用水的细菌总数＜10CFU/100mL，100mL水中不含铜绿假单胞菌和（非典型）分枝杆菌，内毒素含量应不超过0.25EU/mL，投标文件中提供第三方检验报告或制造厂商发行的产品彩页证明； ▲1.2.20多步终末漂洗，避免消毒液残留 消毒后进行多步终末漂洗，彻底去除消毒液残留，具有第三方检测报告，证明过氧乙酸消毒液的残留量不超过3ppm，证明邻苯二甲醛消毒液的残留量不超过0.01%，戊二醛消毒液的残留量不超过0.02%。投标文件中提供第三方检验报告或制造厂商发行的产品彩页证明 。 1.2.21消毒液节液设计 洗消槽节液设计，使用≤10L消毒液即可完成对内镜、洗消槽及槽盖的完全浸没； 1.2.22消毒剂不足报警 有 1.2.23清洗液不足报警 有 1.2.24酒精不足报警 有 1.2.25水压低报警 有 1.2.26消毒次数记录 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； 1.2.27过程数据打印 打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； 1.2.29控制系统 采用PLC控制，在投标文件中提供嵌入式软件著作权证书； 1.2.30中文触摸屏显示 采用≥4英寸彩色触摸屏显示； 1.2.31彩色触摸屏控制 点选彩色触摸屏直接控制设备运行，而非膜按键方式；人机交互更为友好、便捷； 1.2.32内镜测堵及灌流泵故障报警 内灌流管路有独立的流量检测装置，内镜堵塞及灌流泵故障时，设备立即报警提示 1.2.33程序运行倒计时功能 精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。 1.2.34一键启动功能 可预设快速运行程序编号，在设备主界面一键启动预设程序。 1.2.35显示屏显示内容 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并在投标文件中提供运行界面实物照片； 1.2.36管理员权限设置 产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；监督人员拥有二级权限，可进行程序参数调整；技术人员拥有三级权限，可更改设备内部参数； 1.2.37透明门盖 采用透明亚克力材质，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； 1.2.38脚踢开门 可脚踢开门；避免因手动开门污染手套，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染； 1.2.39机械门结构，可断电开门 纯机械控制开关门结构，安全可靠；可在断电条件下正常开关门，避免因断电导致内镜无法取出； 1.2.40门关位检测 具备门关位检测，开门状态下，无法运行程序；程序运行过程中，开门自动终止程序； 1.2.41消毒液使用次数多，使用成本低 配合邻苯二甲醛消毒液，10L消毒液可连续使用85次以上。 ▲1.2.42消毒效果检测报告 提供国家认可的检验检测机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告，或制造厂商发行的产品彩页以证明消毒效果； ▲1.2.43医疗器械注册证 提供二类医疗器械注册证 1.2.44注册检验报告 在投标文件中提供注册检验报告 1.2.45卫生安全评价报告 在投标文件中提供卫生安全评价报告 1.2.47国际认证报告 在投标文件中提供ISO15883-1和ISO15883-4的检测报告 ▲二：标准配置清单 2.1 主机 1台 2.2 内镜接头 2套 2.3 0.01um不锈钢超滤过滤器 1个 2.4 0.2μm过滤器滤芯 1个 2.5 内镜专用清洗液 1桶（2.5L/桶） 2.6 水源连接金属软管 3条（2.5米1条、0.45米2条） 2.7 排水用增强型包塑钢塑管 2条（3米） 2.8 溢流用增强型包塑钢塑管 1条（3米） 2.9 1/2’不锈钢球阀 1个 | 276160.00 |
|  | 3 | 预处理清洗槽 | 2台 | 1.1台面、清洗槽、功能背板、干燥台： ▲1.1.1材质要求：应采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化，在投标文件中提供国家相关部门、组织出具的该项的检验报告，或制造厂商发行的产品彩页做证明。 ▲1.1.2清洗槽形状要求：清洗槽应采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计应有“米”字型凸起。在投标文件中提供防泛水设计经国家认可的检验检测机构出具的防水技术认证材料，或制造厂商发行的产品彩页做证明。 1.1.3干燥台形状要求：干燥台应采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧。 1.1.4功能背板形状材质要求：背板应采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，应整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板应采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，应符合人体视觉角度。背板规格高度：离地高度≤1.6m 1.1.5清洗槽规格尺寸要求：≤长500mm×宽750mm，内径≤长402mm×宽455mm×深206mm 1.1.6干燥台规格尺寸要求：两台干燥台需要不同尺寸：干燥台一≤长1010mm×宽760mm； 干燥台二规格尺寸要求： ≤长1510mm×宽760mm； 1.2柜体： 1.2.1 柜体形状要求：应采用分段式柜体，柜体底部应离地高度≥150mm。 1.2.2支架材质要求：应选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm，符合人性化设计； ▲1.2.3柜门材质要求：应采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门应采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计；柜门铰链应采用专业阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（在投标文件中提供相关的生产厂家及材质证明作为佐证材料） ▲1.2.4柜体底板材质要求：柜体底板应采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（在投标文件中提供国家认可的检验检测机构出具的材质检验报告或制造厂商发行的产品彩页） 1.3供排水、供气系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器 1.3.1供水系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器 ▲1.3.1.1供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品应具有：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快的特点；应采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 （在投标文件中提供产品实物照片） ▲1.3.1.2排水管路要求：所有排水管应采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长优点，产品应具有无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快的特点；应采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 （在投标文件中提供产品实物照片） ▲1.3.1.3水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量≥0.3T/h，可更换滤芯。（在投标文件中提供国家认可的检验检测机构出具的滤芯检测报告或制造厂商发行的产品彩页） 1.3.1.4自动/手动双控水源控制要求：应支持自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa ▲1.3.1.5不锈钢进水装置：采用SUS304不锈钢材质，选用符合行业规范的陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，应支持360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。（在投标文件中提供国家认可的检验检测机构出具的材质检验报告或制造厂商发行的产品彩页） 1.3.1.6 ABS塑料落水器：独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈应采用专业橡胶。 1.4供气系统 ▲1.4.1医用无油空气压缩机：应采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量≥120L/min 储气量：≥30L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。（在投标文件中提供相关医疗器械备案凭证作为佐证材料） 1.4.2中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，应具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 （在投标文件中提供产品合格证及注册证检验报告作为佐证材料） ▲1.4.3空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，空气过滤器过滤精度为≥0.2μm，可更换滤芯。 （在投标文件中提供产品合格测试证明或制造厂商发行的产品彩页做证明） 1.4.4供气管路要求：应采用符合行业规范气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，允许偏差值为：±0.1mm，耐压≥15kg。 1.5高压清洗喷枪： 1.5.1高压水枪材质及功能要求：枪体应采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，应配备至少八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 1.5.2高压气枪材质及功能要求：枪体应采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，应配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 1.6其他附件 1.6.1手套盒：铝制手套盒，应支持可放置各种不同的手套。 1.6.2纱布盒：铝制纱布盒，应支持可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。 | 129920.00 |
|  | 4 | 内镜干燥台 | 2台 |  |  |
|  | 5 | 内镜转运车 | 2台 | 1、作用：对污染或消毒后的内镜及手术器械进行运送。 2、特点：车体应使用全钢质结构，表面喷塑处理，两层盘式装载，四方向旋转脚轮，应带脚轮锁，坚固耐用，小巧灵活，移动方便，前后均可推拉，承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械，有效减轻医生的工作负担，避免与污染后的器材造成交叉感染，并最大限度的减少由于运送不当而造成的器材损害。 | 14420.00 |
| ▲ 商务条款 |  | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 - 二、提交货物期限或者货物时间：自签订合同之日起60日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 三、提交货物地点：广西壮族自治区胸科医院（采购人指定地点） 四、验收标准、规范： 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 五、售后服务要求： 1、质量保证期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 2、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。 5、其他： 5.1所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，负责安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内负责维修、负责更换零部件。 5.2调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 5.3提供2人负责到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。 5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。 5.5以上款项中，如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 5.6知识产权：1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。 5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 六、投标报价要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括货款、验收费、运输、装卸、保管、培训、技术支持、售后服务费、保险费及各项税金等完成本项过程所需的全部费用。 2、投标报价包含团队外出学习培训一次及专家带教至少二次。 七、付款方式： 1、付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在15个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2、发票：如未按国家要求开具增值税专用发票，一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。 |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | C分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业类） |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 数量及单位 | 货物参数 | 分项预算合计（元） |
|  | 1 | 激光治疗系统 | 1台 | 一、主要功能： 良恶性肿瘤消融，气道狭窄，异物取出，金属支架熔断，切割、汽化、凝固、止血。 二、技术参数 ▲1.激光波长：532nm--1064nm±5nm。（在投标文件中提供制造厂商公开发行的投标产品彩页或相应技术参数证明材料） 2.吸收色基：水/血红蛋白吸收。 3.激光分类：4类。 4.安全级别：I类。（在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数证明材料） ▲5.整机防电击类型：BF型。（在投标文件中提供制造厂商公开发行的投标产品彩页或相应技术参数证明材料） ▲6.激光功率：激光最大输出功率≥80W。（在投标文件中提供制造厂商公开发行的投标产品彩页或相应技术参数证明材料） 7.工作模式：脉冲。 8.脉冲频率：100HZ。 9.脉冲技术：脉冲发射技术。 10.脉冲宽度：0.5ms-3ms。 11.激光介质：Nd：YAG。 12.临床应用范围：适用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射。 13.组织穿透深度：不小于4毫米，具备止血、切割能力。 14.光束传输系统：标准接头光纤传输。 15.光纤联锁保护：插拔信号。 16.400微米光纤：用于软性内窥镜，不影响软镜转向角度。 17.600微米光纤：用于硬性内窥镜和开放手术。 18.光纤长度：≥3m。 19.光纤传输不稳定度：＜10%。 20.光纤传输要求：灭菌后的传输效率不应小于消毒灭菌前的90%。 21.光束发散角：≤38°。 22.光纤复用：光纤可重复灭菌使用，降低设备使用费用。 23.操作界面：≥8寸彩色触摸屏控制，人机对话。 24.冷却系统：封闭循环水冷及风冷双重冷却。 25.冷却系统要求：冷却系统发生故障激光电源断电。 26.一重安全功能：超过单次设定的能量剂量，自动报警提示。 27.二重安全功能：超过总设定的能量剂量，暂停激光发射。 28.挡板和安全联锁：维护移开设备上盖应具备有联锁控制。 29.激光4类标记：应具备激光警告标记。 30.遥控联锁：应具备有遥控联锁。 31.外部环境安全：整机通过电磁兼容性，对医生患者均无辐射。 32.工作电流；内置功率校准系统。 33.瞄准光波长：650nm±10nm。 34.瞄准光功率：≤5mw。 35.激光输出功率的不稳定度：不大于4%。 36.激光输出功率的复现性：不大于3%。 37.激光辐射发生警告：出光指示灯。 38.电源要求：≥220V ≥50HZ。 39.指示光工作方式：出光时关、连续、闪烁、出光时开多种模式。 40.设备电流显示：可显示设备实时电流。 41.装配有能量监控系统：可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定。 42.装配有能量总值：可提示手术累计能量输出总值。 43.移动性：主机主体结构配置静音脚轮，无需配备台车。 44.售后服务：厂家在国内拥有售后服务体系。 | 1640000.00 |
| ▲ 商务条款 |  | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 - 二、提交货物期限或者货物时间：自签订合同之日起60日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 三、提交货物地点：广西壮族自治区胸科医院（采购人指定地点） 四、验收标准、规范： 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 五、售后服务要求： 1、质量保证期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 2、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。 5、其他： 5.1所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，负责安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内负责维修、负责更换零部件。 5.2调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 5.3提供2人负责到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。 5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。 5.5以上款项中，如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 5.6知识产权：1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。 5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 六、投标报价要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括货款、验收费、运输、装卸、保管、培训、技术支持、售后服务费、保险费及各项税金等完成本项过程所需的全部费用。 2、投标报价包含团队外出学习培训一次及专家带教至少二次。 七、付款方式： 1、付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在15个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2、发票：如未按国家要求开具增值税专用发票，一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。 |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | D分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业类） |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 数量及单位 | 货物参数 | 分项预算合计（元） |
|  | 1 | 硬性电子膀胱肾盂镜等一批手术器械 | 1批 | - 一、硬性电子膀胱肾盂镜1套 - （一）基本参数要求 - ▲1、工作长度：≥470mm - ▲2、镜管尺寸：镜端尺寸3.6/6.3Fr，管镜尺寸6.3/8.6Fr - 3、器械通道最小宽度：3.6Fr - ▲4、视场角：≥130° - 5、视向角 ： 0° - 6、图像输出像素：≥16万像素 - 7、镜管材质：应采用医用不锈钢316L - 8、输出接口：航空接头 - 9、手柄位置设有与半握拳手势配合的不规则曲面，握持舒适 - 10、手柄应采用轻量化高分子材料结构。 - 11、灌注通道应设置在手柄左右两侧的中心位置，满足左右手使用需求且握持舒适，灵活装拆。 - 12、内镜应配有钬激光锁紧结构，避免术中钬激光移动。 - 13、照明应采用光纤导光，避免镜嘴入水导致照明失效。 - 14、无累计工作时间，可支持重复使用，可使用环氧乙烷或低温等离子进行消毒，缩短消毒时间。 - 15、可适配多型号镜鞘，一镜多用。 - （二）、内鞘 1、应通过鞘上的锁定装置与内窥镜组合为一体 2、管鞘材质：医用不锈钢材料制造 ▲3、外径：10.8Fr 4、工作长度≥450mm （三）、外鞘 1、应通过鞘上的锁定装置与内鞘组及内窥镜合为一体 2、管鞘材质：医用不锈钢材料制造 3、内径：10.8Fr 4、外径：12.6Fr 5、工作长度≥420mm - ▲6、镜鞘旋转锁紧结构（旋转角度≦60），手柄上带有标识方向的定位销。 7、可与固定器或一次性使用吸引管配合使用，可单手调节固定器腔内负压大小。 （四）、电子内窥镜图像处理器 1、应支持快速手动调节画面白平衡。 - 2、可支持使用按键快捷调节画面放大和缩小，范围：1X、1.5X、2X。 - 3、支持手动多级调节灯光的强度，范围：0%、25%、50%、75%、100%。 - 4、输出接口：DVIx1、HDMIx1，USBx1。 - 5、输入接口：航空接头x1，带自锁功能防止松脱。 - 6、可通过不少于1个USB接口或TF卡槽使用U盘或TF卡存储录像和图片，最大支持≥128G容量，存储格式：FAT32。 - 7、正常使用中，噪音不超过70dB（A）。 - 8、输出分辨率：≥1280x720 （50Hz）。 - 9、图像可以设置成八角方形，视野开阔方便术者使用。 - 10、录像时间和存储设备的剩余容量可支持在显示屏上实时动态查看。 - 11、应自带图像降噪功能，使图像更加清晰稳定，真实还原色彩、图像细节。 12、体积小，占用空间小：≤265×200×85mm 二、神经内镜镜头1套：直径4mm 视向角30° 工作长度140mm 三、关节镜等离子刀头3套：常规 四、关节镜刨削刀头1套：刀头4mm，长度130mm，双面齿形 五、关节镜手术器械1套（清单如下）： 1.前咬切钳 3.2 mm 1把 2.左咬切钳 3.2 mm 1把 3.右咬切钳 3.2 mm 1把 4.直弧头剪 3.2 mm 1把 5.左弧头剪 1把 6.右弧头剪 1把 7.带锁异物钳 1把 8.带锁半月板抓钳 1把 9. 45°咬切钳 1把 10.带钉活检钳 1把 11.单阀镜鞘 1支 12.双阀镜鞘 30°镜用 1支 13.双阀镜鞘 0°镜用 1支 14镜鞘闭孔器 1支 15镜鞘穿刺器 1支 16无阀穿刺套 1支 17无阀闭孔器 1支 18无阀穿刺器 1支 19镜阀穿刺器带鞘套 1套 20刀柄 2把 21手术刀(平铲) 1把 22手术刀(弯刀) 1把 23手术刀(钩刀) 1把 24手术刀(探针) 1把 25手术刀(反角刀) 1把 26手术刀(玫瑰刀) 1把 27手术刀(半月刀) 1把 28手术刀（刮匙） 1把 - 六、椎间孔镜使用手术器械1套（清单如下）： 1.扩张器 φ2.5*240mm 1支 2.扩张器 φ4*180mm 1支 3.扩张器 φ5*165mm 1支 4.扩张器 φ6*150mm 1支 5.扩张器 φ7*140mm, 1支 6.铅笔头 φ6.5*240mm 1支 7.镜鞘 φ7.7*155mm 1支 8.镜鞘 φ6.5*167mm 1支 9.镜鞘 Φ8*7.2mm 1支 10.环锯 φ7.5*200mm 1支 11.环锯 φ6.5*200mm 1支 12.穿刺针 φ1.6*200mm 1支 13.穿刺针 φ1.6*350mm 1支 14.定位导丝 φ1.2*470mm 1支 15.剥离子 φ3*3.0*340mm 1支 16.探针(勾状) φ3*3.0*340mm 1支 17.探针(扁状) φ3*3.0*340mm 1支 18.骨凿 φ3.0*3.0*340mm 1把 19.手术锤 100g 1把 20.髓核钳(直型) φ2.5*360mm 1把 21.髓核钳(直型) φ2.8*360mm 1把 22.髓核钳(直型) φ3.5*360mm 1把 23.髓核钳(上翘) φ2.8*360mm 1把 24.咬切钳(直型) φ2.8*360mm 1把 25.咬切钳(上翘) φ2.8*360mm 1把 26.髓核钳(上弯) φ2.8*360mm 1把 27.可拆卸旋转咬骨钳 φ2.0*3.5*330mm 1把 28.可拆卸旋转咬骨钳 φ3.5*3.5*330mm 1把 29.可拆卸咬骨钳手柄 2个 30.环锯保护套管 Φ7.5×180mm 1支 31.环锯保护套管 Φ8.5×160mm 1支 32.环锯手柄 1个 - 33.器械消毒盒 1个 | 551800.00 |
| ▲ 商务条款 |  | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 - 二、提交货物期限或者货物时间：自签订合同之日起60日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 三、提交货物地点：广西壮族自治区胸科医院（采购人指定地点） 四、验收标准、规范： 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 五、售后服务要求： 1、质量保证期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 2、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。 5、其他： 5.1所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，负责安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内负责维修、负责更换零部件。 5.2调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 5.3提供2人负责到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。 5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。 5.5以上款项中，如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 5.6知识产权：1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。 5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 六、投标报价要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括货款、验收费、运输、装卸、保管、培训、技术支持、售后服务费、保险费及各项税金等完成本项过程所需的全部费用。 2、投标报价包含团队外出学习培训一次及专家带教至少二次。 七、付款方式： 1、付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在15个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2、发票：如未按国家要求开具增值税专用发票，一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。 |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | E分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业类） |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 |  | 采购货物名称 | 数量及单位 | 货物参数 | 分项预算合计（元） |
|  | 1 |  | 全功能诊断型听力计 | 1套 | 1.支持多种操作：单机操作、独立控制终端（工作站）操作，触摸键给声，安全耐用. 2.通道：至少支持两个独立的信号通道 3.测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～8000Hz，共 11 个频点测试强度范围：-10dB～120dB ▲4.失真度：气导＜2.5% ，骨导＜5.5% 5.测试：纯音、啭音、脉冲音测试 6.掩蔽准确度：-3dB～+5dB ▲7.输出接口：气导耳机、骨导耳机、自由声场 - 8.信号键：支持触摸键给声，安全耐用 - 9.麦克风：内置麦克风和喇叭，便于与受试者沟通回话（0～20dB强度可调） ▲10.独立控制终端（工作站）应支持接口：USB 接口，支持直接连接独立控制终端（工作站）和主机同步操作 ▲11.独立控制终端（工作站）有软件可通过原始值自动计算平均值和修正值 12.通过工作站可自定义单位名称、用户信息、医生电子签名等。 13.显示屏：LCD显示技术，双行精确数值显示 14.保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害 15.操作环境：温度 10℃ ～ 40℃，相对湿度≤ 90% ，气压 86KPa～106KPa 16.预热时间：小于10分钟 17.测听室 17.1.测听室型号：隔音性能好，满足纯音听力计测听要求。 17.2.测听室尺寸及重量：满足招标人现场安装环境需求，应标前现场查看安装环境。 17.33.执行标准： 17.3.1体检测听GB7583的规定，当外部环境噪声≤55db时，测听室内本底噪声≤25db。 17.3.2声学纯音气导听阈测定听力保护（GB7583-87）。 17.3.3声学测听方法（纯音气导和骨导测听法）（GB/T16296.1-2018/ISO 8253-1：2010）。 17.3.4声学测听方法（用纯音及窄带测试信号的声场测听）（GB/T16296.2-2016/ISO 8253-2：2009）。 17.3.5室内空气质量保证（GB/T18883-2022）。 17.4.结构部分： 17.4.1隔音室整体用拼装式结构、现场部件组装、全程无灰尘无噪声施工，可循环拆卸使用，隔音性能不受影响。 17.4.2测听室内部填充环保无异味、防火、阻燃隔音材料。钢板壳体可拆卸板式结构。 17.4.3隔音室门磁吸密封，隔音量大于30分贝。窗户内置两层中空隔音钢化玻璃 17.4.4隔音室进线插口、隔音室灯位、排风系统布局合理。 17.4.5整体喷塑处理。 17.4.6配备孔信号转接器。 17.4.7照明系统、耳机挂钩、地毯。 17.4.8独立通风消音系统。 17.5.日常使用维护： 17.5.1双门磁吸密封条能定期清理表面灰尘。 17.5.2地毯能拆除定期清理表面灰尘。 17.5.3电源黑色插座内包含一个备用保险管。 18.配置清单 名称; 单位; 数量; 名称; 单位; 数量. 主机; 台; 1; 工作站; 台; 1. 气导耳机; 副; 1; 电源适配器; 个; 1. 骨导耳机; 副; 1; 应答器; 个; 1. 回话麦克风; 个; 1; USB线; 条; 1. 软件（U盘）; 个; 1; 使用说明书; 本; 1. 合格证; 份; 1; 出厂检测报告; 份; 1. 保修责任书; 份; 1; 测听室; 个; 1. | 56900.00 |
| ▲ 商务条款 |  | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 - 二、提交货物期限或者货物时间：自签订合同之日起60日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 三、提交货物地点：广西壮族自治区胸科医院（采购人指定地点） 四、验收标准、规范： 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 五、售后服务要求： 1、质量保证期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 2、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。 5、其他： 5.1所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，负责安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内负责维修、负责更换零部件。 5.2调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 5.3提供2人负责到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。 5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。 5.5以上款项中，如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 5.6知识产权：1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。 5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 六、投标报价要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括货款、验收费、运输、装卸、保管、培训、技术支持、售后服务费、保险费及各项税金等完成本项过程所需的全部费用。 2、投标报价包含团队外出学习培训一次及专家带教至少二次。 七、付款方式： 1、付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在15个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2、发票：如未按国家要求开具增值税专用发票，一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。 |  |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  | F分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业类） |  |  |  |
| 核心产品：为序号第 2 项产品 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 数量及单位 | 货物参数 | 分项预算合计（元） |
|  | 1 | 电击转化仪 | 1台 | ▲1.功能：可进行原核生物、真菌类及哺乳动物细胞的电转化； ▲2.全新密封加压型电击管设计：均匀电场从管盖到管底。可承受电转产生气体的压力，在电转瞬间压缩气泡，保证电场均匀； ▲3.可根据不同的细胞类型的不同要求，选择不同的脉冲波（指数衰减波或方波）来达到转染目的，具有更加广泛的应用范围； 4.电脉冲参数设定方便，内部电路反应迅速，设定完成即可启动，瞬间完成电转； 5.无电弧，不需要其他仪器的灭弧检测； 6.允许电转液里面有高浓度质粒，不怕少量盐分； 7.至少支持自动存储和记忆10个以上实验方法参数； 8.支持可调节脉冲时间。 | 199300.00 |
|  | 2 | 低温高速离心机（2台）（含一个液氮罐、一台4℃冷藏冰箱） | 2套 | 1.最高转速不低于18,000rpm；最大离心力不低于30000×g；最大容量：4x 400 mL； 2.温度范围：-10°C～ +40°C；达到最高转速时，转子温度持续保持在4°C； 3.有待机制冷功能，确保离心前后和最大转速时，敏感样品都维持低温状态； ▲4.具备单独快速预冷按键功能，可快速预冷转子和离心机，从室温到4℃≤15分钟； 5.离心盖锁技术，轻松锁盖；离心结束后可自动开盖，开盖高度符合人体工程学设计； ▲6.具有定速计时功能，可在达到预设转速时才开始计时，确保离心可重复性； 7.转子材料采用航空级别的铝合金，持久耐用，安全系数高； ▲8.一个水平转子，一个角转子，并配有15mL，50mL，400mL适配器，所有转子均可高温高压灭菌（121°C条件下≤20分钟）； 9.支持触摸操作，具备程序编辑、预约功能； 10.支持待机与持续冷藏自由切换，持续冷藏模式下8小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命；开启持续冷藏后，确保离心前后，敏感样品都维持低温状态； 11.具备一键锁参功能； ▲12.一个程序里可自定义至少10步不等速/不等时连续离心； 13.具备多重报警功能（转子不平衡，样品不平衡，温度过高预警等）最大程度保障实验人安全； 14.具有紧急开锁装置； ▲15.具备：一个液氮罐（容量≥40L）；一台冷藏冰箱（有效容积≥310L，箱内控温范围2-8℃，产品具有医疗器械注册证或备案证，控温精度显示精度均为0.1℃）。 | 403300.00 |
| ▲ 商务条款 |  | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 - 二、提交货物期限或者货物时间：自签订合同之日起60日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。 三、提交货物地点：广西壮族自治区胸科医院（采购人指定地点） 四、验收标准、规范： 1、中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4、验收标准 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 五、售后服务要求： 1、质量保证期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 2、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。 5、其他： 5.1所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，负责安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内负责维修、负责更换零部件。 5.2调试及运行：1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担； 5.3提供2人负责到厂家设在国内的培训中心进行培训，差旅费用自理。中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。 5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。 5.5以上款项中，如在本分标“货物参数”有专项要求的，从其规定。 5.6知识产权：1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。 5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，投标人中标后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。 六、投标报价要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括货款、验收费、运输、装卸、保管、培训、技术支持、售后服务费、保险费及各项税金等完成本项过程所需的全部费用。 2、投标报价包含团队外出学习培训一次及专家带教至少二次。 七、付款方式： 1、付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在15个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2、发票：如未按国家要求开具增值税专用发票，一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 |  | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 |  | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 |  | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 |  | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 |  | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 |  | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 |  | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 1、转包：不允许转包。 2、分包： 不允许分包 □允许分包 允许分包的内容： 。 允许分包金额或者比例： ... 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前现场考察 | R其他分标不组织召开开标前现场考察 RE分标组织召开开标前现场考察 现场考察开始时间： 年 月 日至 月 日（不含双休节假日），上午 点 分至 点 分，下午 点 分至下午 点 分，由投标人自行前往现场勘探。现场考察事宜联系人： 文新年 ，联系电话： 13978005219 ，现场考察地点： 柳州市鱼峰区羊角山路8号广西胸科医院体检科 。（考察现场产生的费用由投标人自理；投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。） |
|  | 是否组织标前答疑会 | 不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止时间前半年内投标人连续1个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止时间前半年内投标人连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[2023年财务状况报告，或者经审计的财务报告，或者银行出具的资信证明（应在有效期内，未注明有效期的视为自出具时间起一年内有效）。上述财务报表包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注。如投标人在上述年度后成立的，提供自成立起至提交投标文件递交截止之日前所有月报或银行出具的资信证明]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、本项目的特定资格要求（必须提供，否则作无效投标处理）： 8.1、如所投货物为第二类或第三类医疗器械，投标人必须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营企业许可证》（如投标人为代理经销商），或具备《医疗器械生产企业许可证》（如投标人为制造商），须在投标文件中提供扫描件。 8.2、如所投货物为医疗器械，投标人必须在投标文件中提供所投货物的医疗器械注册证或备案证扫描件。 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须每页加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 2.投标资格声明必须在规定签章处加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须在规定签章处加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、预防商业腐败和贿赂承诺书（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、项目保证事项承诺书（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、投标人类似的业绩证明文件（格式后附）； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须每页加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）（如“第二章 采购需求”中有要求应提供相关技术参数的技术证明材料的，应紧随本表附后） 2.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施））】；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4. 投标人认为应提供的其他：产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）； 5. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（格式自拟） 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须每页加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（报价表）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须每页加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定；投标报价范围如有不完整，作无效投标处理） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | 投标保证金金额 | R不收取投标保证金。 □收取投标保证金，具体规定如下： 1、投标保证金金额：详见本项目采购公告。 2、提交投标保证金的方式：投标人应于投标截止时间前将投标保证金足额缴纳至以下账户（应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险单等非现金形式提交，禁止采用现钞方式。）： 开户名称：国义招标股份有限公司广西分公司 开户银行：招商银行股份有限公司南宁分行 银行账号：7 7 1 9 0 0 1 3 6 4 1 0 8 8 6 2.1、投标保证金采用转账、电汇形式提交的，办理投标保证金汇款或转账手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，投标人名称（全称），以免耽误投标；投标保证金必须从投标人银行账户转入到指定银行账户（由于转账当天不一定能够达账，投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达采购代理账户上的时间，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议至少提前3个工作日转账）。 2.2、投标保证金采用原件为纸质的支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式提交的，须在投标截止时间前采用现场提交的方式将“投标保证金缴纳凭证原件”提交至国义招标股份有限公司（地址：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋8楼8-6号房；接收人：梁天文；联系电话：0771-5550630）。提交的凭证无效，或者含有不能满足相关法规规定的投标保证要求的情形的，将被视为无效投标保证金。 备注：根据《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（桂财采〔2023〕92号）规定，采购人不得拒收供应商以保函形式提交的投标保证金、履约保证金和预付款，政府采购电子保函与银行转账等方式缴纳的保证金具有同等法律效力。电子保函有关业务操作流程和手册可从“广西政府采购金融服务平台”查阅下载，供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇到问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。 2.3、投标（响应）担保函或投标（响应）保证保险函须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 5、未按规定提交投标保证金的，相关投标无效。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式注意事项见招标公告中的相关指引信息。 |
| 20 | 备份投标文件 | 供应商在在线上传加密文件后可以在开标前向代理机构提供加密副本文件（与加密文件同时生成的），当解密时间内供应商由于非人为操作导致无法解密的，可以由代理机构用备份文件进行异常处理，详见招标公告。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 本项目不需要递交投标样品。 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 每个分标的商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项，若超出，作无效投标处理。 每个分标的技术需求评审中允许负偏离的条款数为 3 项，若超出，作无效投标处理。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35.1 | 履约保证金金额 | 履约保证金金额：每分标按中标金额的5%（中小企业按中标金额的 2%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。中标供应商应在合同签订前向甲方缴纳履约保证金，合同签订后，按合同履约，并按照售后服务要求履行完成所有服务内容且无质量问题的，质保期满后20个工作日内无息退还。 履约保证金指定账户： 开户名:广西壮族自治区胸科医院(广西壮族自治区第四人民医院、广西壮族自治区结核病医院) 开户行:交通银行柳州西江支行 账号:4520 60602018010069582 转帐时注明：项目名称及编号的履约保证金 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 如需签订电子合同，电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）国义招标股份有限公司； 联系电话：0771-5550630， 通讯地址：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋8楼8-6号房 （2）采购人：广西壮族自治区胸科医院； 联系电话：蒋老师0772-3130415 通讯地址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区羊角山路8号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 09 时00分到 12 时00分， 15时 00 分到 18时 00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、受理单位：广西财政厅政府采购监督管理处 0771-5331810 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | 本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 以分标（中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格/□收费基准价格下浮28%/□收费基准价格上浮 %）收取（单个项目服务费不足5000.00按照5000.00收取）。 本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①采购金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务1.5％；工程1.0％； ②采购金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务0.8％；工程0.7％； ③采购金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务0.45％；工程0.55％； ④采购金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务0.25％；工程0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某服务采购代理业务中标金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 □固定采购代理收费 。 |
|  | 代理货物费收款账户信息 | 开户名称：国义招标股份有限公司广西分公司 开户银行：招商银行股份有限公司南宁分行 银行账号：7 7 1 9 0 0 1 3 6 4 1 0 8 8 6 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 第二节 投标人须知正文

- 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

- 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，结合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的要求，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，结合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的要求，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

- 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料（注：指当招标文件中有相关要求且要求必须提供，否则作无效响应处理的），否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

22.2“广西政府采购云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

- 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

- 五、资格审查

- 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

- 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

本项目评标委员会由政府采购评审专家  4  人和采购人代表  1  人，共  5  人组成。参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

详见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于相应政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经相应政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

38.3.7  供应商应明确知悉投诉可能产生的后果并承担相应的责任：

按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第三十七条：投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 九、其他事项

40.代理货物费

代理货物收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

A、B、C、D、E、F分标评分标准：

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分35分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 35分 |
| 2 | 技术分 （满分45分） |  | 技术指标响应程度分 （满分20分） | 根据投标文件对服务要求的响应程度打分。 一档0分：一般参数指标有＞2项负偏离。 二挡6分：一般参数指标有2项负偏离。 三档13分：一般参数指标有1项负偏离。 四档20分：一般参数指标无负偏离。 注：对于“货物需求一览表”中有相关证明材料要求的条款，应如实提供，如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版，否则在技术分的评分阶段（不适用于“符合性审查”等其他评审阶段，仅用于区分所属评分档次）评标委员会有权视相应技术参数响应为负偏离，并归入上述相应评分档次。 |
|  |  |  | 货物性能分（满分15分） | 对采购文件技术指标要求以外的其它货物性能因素评审。 一档（0分）：投标人拟投货物实现使用功能所采用的技术原理、设计原理有不利于项目目标实现的缺陷，或设备主要核心部件、重要附件的材料选材、采用的工艺存在落后情形或不能保证设备质保期内的稳定功能实现，操控及安装维修不能满足使用单位的便利性的基本现实需求。 二档（6分）：无一档所描述情形，且投标人拟投货物的选型在实现主要使用功能方面所采用的技术原理、设计原理没有利于采购需求目标实现的技术优势，设备主要核心部件、重要附件、关键部件的采用的工艺或材料选材能够保证设备质保期内表现稳定、不会影响使用单位正常使用，操控及安装维修的便利性没有设计优势但能够满足使用单位的基本使用需求。 三档（11分）：投标人拟投货物选型所采用的技术原理及设计原理在功能实现的效率和效果上能满足使用单位的基本需求，主要部件、附件采用的工艺或材料选材在满足二档要求的基础上，能够保证使用单位的使用效率、在质保期满后1年内不会影响使用单位正常使用，操控及安装维修的便利性设计有利于需求目标实现的设计亮点且能够满足使用单位的操作及正常维护需求。 四档（15分）：投标人拟投货物选型采用的技术原理及整机各类功能的设计原理可以满足或优于采购单位的技术需求，整机各部件、附件采用的工艺或材料选材保证在正常使用年限内稳定表现，能够充分节约使用单位的使用成本，能够保证在质保期满后1年以上的稳定运行及整机各类功能实现，充分符合或优于使用单位对整机操控及安装维修的便利性需求及实际使用需求，设计原理保证其维修期承诺能够落地、易于使用单位技术人员判断维修需求。 |
|  |  |  | 项目实施质量控制和风险防范制度分（满分10分） | 一档（2分）：能够针对项目特点提供质量控制方案。 二档（6分）：满足一档要求，且能够根据项目采购的产品提供产品质量控制方案，有具体质量管控措施。 三档（10分）：在满足二档要求的基础上，对产品有具体的质量管控方案及措施，对产品成品有质量筛查及检验标准，制定充实有效的把控产品品质保障方案、安全方案。 注：无相关内容或不符合最低入档条件的计 0 分 |
| 3 | 商务分（满分20分） | 售后服务方案分 （满分10分） |  | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、样机调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： 一档（0分）：售后服务方案并未针对采购文件基本要求进行实质性的细化，或服务承诺没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性。 二档（5分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。 三档（7分）：售后服务方案具体细致，在满足二档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。 四档（10分）：在满足三档要求的情况下，售后服务方案周密，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位。 |
|  |  | 履约能力分（满分 8分） |  | 1、投标人或所投货物生产厂家通过以下类型认证的：质量管理体系认证（ISO9001系列）、医疗器械质量管理体系认证(ISO13485)、环境管理体系认证（ISO14001系列）的，提供证书扫描件，每有1类得2分，最高得4分。 2、2022年1月1日至今，投标人完成同类项目业绩的（同类项目范围：医疗设备销售），每提供一份合同书或中标通知书扫描件得2分，满分4分。 |
|  |  | 政策分（满分 2分） |  | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3 总分值：100分 |  |  |  |  |

- 第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（二）最低评标报价法

评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。